# 招标项目需求

## 一、货物清单

（一）货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） | 最高投标限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学显微镜扫描系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 240000.00 | 240000.00 |

说明：

1、进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

注明“拒绝进口”的产品不接受进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品参与投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目的核心产品为：光学显微镜扫描系统）

## 二、技术要求

说明：1、带▲号参数为重要参数，其他参数（非▲号参数）为普通参数，如出现负偏离，将按照评分准则做扣分处理；

2、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学显微镜扫描系统 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统，管镜焦距≤180mm，齐焦距离≤45mm；（提供产品彩页扫描件佐证） |
|  |  | 2、观察筒：30°倾斜，无限远铰链三目观察头，瞳距调节范围:50～76mm，三档式分光比，双目:三目=0：100；20：80；100：0； |
|  |  | 3、目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/23mm，视度可调。 |
|  |  | ▲4、电动升降转换器：明场5孔电动升降转换器，升降范围≥3mm；（提供产品彩页扫描件佐证） |
|  |  | ▲5、载物台：台面尺寸：260mm(X)×221mm(Y)，平台行程：110mm(X)×50mm(Y)；定位精度≤5μm，重复定位精度≤±3μm，最大速度：≥20mm/s。与电动物镜转换器联动可进行两次对焦，即电动转换器可进行一次电动对焦，电动载物台配合电动Z轴可以进行一次对焦，电动载物台采用手自一体三层复合电动平台，载物台自带XY方向移动手柄，既可以电动控制操作，也可以通过手柄进行操作；（提供两次对焦的多组图片，可清晰判断其为转换器与电动Z轴均可自动电动对焦的证明图片佐证） |
|  |  | ▲6、无限远平场复消色差物镜：其中NA代表是指孔径，WD代表工作距离，要求所有物镜NA与WD均大于要求即可 4X/NA≥0.16/WD≥12.8mm、 10X/NA≥0.40/WD≥3.2mm、 20X/NA≥0.8/WD≥0.6mm、 40X/NA≥0.95/WD≥0.15mm、 100X（油）/NA≥1.45/WD≥0.14mm。 （提供产品彩页扫描件佐证） |
|  |  | 7、聚光镜：长工作距阿贝聚光镜(NA≥0.65)，带可变孔径光阑。 |
|  |  | 8、机架：手自一体生物机架，包含低手位粗微同轴调焦机构以及自动对焦机构。手动粗调行程≥15mm，微调精度0.001mm；自动对焦行程≥3mm，重复定位精度<1μm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。复眼照明系统，光强连续可调。双相机拍照，自带包含≥130万宏观相机，可进行扫描区域定位。（提供产品彩页扫描件佐证） |
|  |  | 9、照明系统：采用复眼照明系统，提高反差率，提升标本面的照明均匀性，宽波段3W LED照明（色温3900K~4100K/4750K~5500K两种可选），输入电压100V~240V，输出电压24V3.75A。 |
|  |  | 10、成像系统：硬件：≥700万像素 ≥1.1英寸CMOS工业相机，像元尺寸：4.5μmX4.5μm，像素：3200X2200，工作温度：-10-50℃，存储温度：-30-70℃，湿度：20%-80%无冷凝，USB3.0输出。 |
|  |  | 11、软件：显微镜扫描系统扫描软件（包含阅片模块）。扫描软件具有图像实时显示与图像拍照、曝光增益/曝光时间可调节、支持单层/多层扫描、支持手动对焦扫描、单层框选区域扫描时间（扫描范围15mm*15mm，支持10X/20X/40X物镜扫描，物镜10倍≤60s，物镜20倍≤200s，物镜40倍≤800s）；阅片模块支持浏览、缩放、标注测量工具（矩形、圆、多边形等）、移动、截图；图像后处理功能包括gamma校正、亮度校正、增益调节等。（提供产品彩页扫描件佐证） |
|  |  | 12、硬件控制器（不低于以下要求）：四核i7-12700；系统 windows10；内存32GB，硬盘256G SSD固态硬盘+1TB SATA硬盘(7200RPM)；显卡芯片 RTX1660S独显； 27寸2K显示器。 |
|  |  | ▲13、内置仪器设备云管理系统：显微镜的使用状态可通过手机实时查询并采集使用数据，可通过手机端APP进行设备的远程电源控制；后台系统可以对显微镜的①电流和电压的实时监测②使用时长的统计③开关机状态提示。（提供这三种功能的软件界面截图并加盖供应商公章佐证） |
|  |  | 14、可进行单帧图像、动态图像录像。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、TIFF等各种图像格式。 |
|  |  | 15、相机控制：支持区域曝光、自动/区域白平衡、实时调整增益/亮度/伽马、实时直方图显示和实时图像对焦清晰度提示。 |
|  |  | 16、多种拍照模式：支持拍照到图像库、剪切板、图像处理和指定文件路径，极大满足用户的多种需要。 |
|  |  | ▲17、数字切片系统软件库： ①、数字切片可按不同倍率（2x、4x、10x、20x、40x、60x、80x、100x）进行浏览，也可无极变倍。数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合，实现在动态显微视频上插入数字切片资源，在数字切片资源上插入动态显微视频的双向结合，使教学更加方便和高效。 ②、实现类似地图的功能，可在数字切片上提供不同的层保存不同的文字、图形、图片说明等，并可进行数字切片测量处理功能等。用户可根据不同的教学目的显示和隐藏不同的层。 ③、切片库里包含常用的病理、组胚数字切片库，总数不少于300张。 （提供产品彩页扫描件佐证） |
|  |  | 18、具有专业的远程会诊服务平台，提供远程会诊平台网址与相关截图。 |

## 三、商务要求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 质保期内，投标人在接到系统故障或问题告知后，投标人响应时间不得超过 2 小时，到达现场不得超过 24 小时，并应在 48 小时（前述响应及到达现场时间已包含计算在内）内排除故障，否则视为投标人不能修复货物。如果需要更换配件的，投标人须在五个工作日内完成质保方案配件更换服务，且更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。货物的质保期随着检修期的出现而延长，以检修期相应计算延长质保期。 |
| 2 | 保修时间 | ★货物免费保修期≥1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。质保期自货物验收合格之日起计算。软件提供终身维护及升级（费用包含在投标总报价中）。 |
| 3 | 保障服务 | 质保期内，货物非因采购人原因出现的质量问题由投标人负责上门保修、包换或包退，并由投标人承担修理、调换或退货的实际费用。投标人不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担合同总价的5%的违约责任。质保期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |
| 4 | 更换新部件及备用设备条款 | 质保期内，同一硬件一个月内连续 2 次出现同一故障，投标人应无条件更换性能指标不低于原规格型号的新部件。严重影响教学工作的，投标人无条件提供不低于该档次的设备给采购人使用。 |
| 5 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 质保期外，投标人在接到系统故障或问题告知后，投标人响应时间不得超过 4 小时，到达现场不得超过 48 小时，并应在72 小时（前述响应及到达现场时间已包含计算在内）内排除故障，否则视为投标人不能修复货物。如果需要更换配件的，投标人须在七个工作日内完成质保方案配件更换服务，且更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 |
| 2 | 零部件供应与质量保障 | 承诺质保期外，仍持续供应原厂或经认证的合格零部件，且零部件供应周期不超过 15 个工作日（特殊定制零部件需提前与采购人约定供应时限）；所提供的维修零部件需附带至少 3 个月的质保期，质保期内若因零部件质量问题导致故障复发，需免费重新维修或更换零部件，并顺延零部件质保期。 |
| 3 | 定期维护与增值服务 | 每年至少提供 1 次免费上门巡检服务，对设备运行状态、性能参数进行全面检测，出具巡检报告并提出优化建议（如设备保养技巧、潜在故障预警等）；可根据采购人需求提供定制化增值服务，例如设备升级改造方案设计、操作人员技术培训（含设备维护知识、故障应急处理等内容），且增值服务收费需单独报价并明确服务内容与标准。 |
| 4 | 维修收费透明规范 | 建立清晰的收费标准体系，提前向采购人提供详细的维修服务价目表（含零部件单价、人工服务费、差旅费等），且收费标准不得高于市场同档次服务均价；维修前需向采购人出具维修方案及费用预估单，经采购人确认后方可开展维修工作，维修完成后提供正规收费票据及零部件更换清单（标注零部件型号、规格、产地及质保期）。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：用户指定地点。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | ★1.3签订合同后 15 天（日历日）内交货。 |
| 2 | 安装调试及验收 | 2.1投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 |
|  |  | 2.2由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 |
|  |  | 2.3 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.4当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： （1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 （2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 （3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 （4）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 （5）投标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求投标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 （6）货物具备产品合格证。 （7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 100 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | 关于付款 | ★付款方式：合同签订后 7日内，支付合同总额 70%。尾款：项目验收合格后支付合同金额 30%。 |
| 5 | 报价要求 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用； |