# 招标项目需求

## 一、货物清单

（一）货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 采购预算金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近红外脑功能成像系统 | 1 | 套 | 950000 | 拒绝进口 |

说明：

1、进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

注明“拒绝进口”的产品不接受进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品参与投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（本项目的核心产品为：近红外脑功能成像系统）。

## 二、技术要求

（一）货物用途

| 用途 | 通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，从而对脑皮质表面区域血液中的氧合、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑代谢及循环状态的图谱图像，显示脑活化状态数据。 |
| --- | --- |

（二）主要技术参数和指标

（带▲号参数为重要参数，其他参数（非▲号参数）为普通参数，如出现负偏离，将按照评分准则做扣分处理。带★号参数为不可负偏离参数，如出现负偏离，将按投标无效处理）。

| 序号 | 货物名称 | 配置 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近红外脑功能成像系统 | 主要技术及系统要求 | 1.技术路线：分频采集； 2.检测光源：采用两波长光源进行测量； ▲3.波长间隔≥120nm，在一定范围内，波段间隔越大，所采集到的数据越能区分出不同血红蛋白的真实变化值；（具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告或药监局备案的技术要求证明） ▲4. 检测波长：最长波长≤835nm；（具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告或药监局备案的技术要求证明） 5.检测探头动态范围：≥100dB，支撑从儿童、成人、老年人等不同人群，从额叶到有头发的顶叶不同脑区的探测需要。 ▲6.光源类型：设备采用激光光源（提供技术白皮书并加盖厂家公章作为佐证材料） ▲7.激光光源安全等级不低于Class1级；（具备CMA认证资质的第三方机构出具的检测报告或药监局备案的技术要求证明） 8.探测器类型：APD（雪崩光电二级管） 9.光纤探头形态：采用L型形态设计，满足不同场景的需求； 10.光纤材质与长度：石英光纤，长度≥3.5m； 11.光源数量：≥16； 12.探头数量：≥16； ▲13.有效检测通道数：≥49通道；（提供技术白皮书并加盖厂家公章作为佐证材料） - 全通道采样频率：≥50Hz； - 近红外设备为落地式一体机型设备（非悬挂式、简易穿戴式便携设备）（提供技术白皮书并加盖厂家公章作为佐证材料） 16.光纤帽：可根据不同需求提供前额叶、额顶叶、顶叶与语言区、顶叶等多种头帽可选，适用不同头围人群，实现自由探测不同大脑区域；支持光纤帽定制； 17. 多模态同步研究：脑电图（EEG）、经颅直流电刺激（tDCS）、经颅磁刺激（TMS）等多模态同步研究； 18.检测软件内置经典的VFT言语流畅刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出指标有波形特征、峰值、均值、重心值、积分值、斜率值等，且带各类精神疾病的评语模板；（提供技术白皮书并加盖厂家公章作为佐证材料） 19.检测软件内置go/nogo刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出图像、指标有:脑激活波形图谱、三维大脑t值图、Beta值、激活范围、积分值、均值、峰值、行为指标（反应时、正确率、漏报率、误报率、有效block数）等； 20.检测软件内置n-back刺激任务，以及数据分析与报告输出，输出图像和指标有：脑激活波形图谱、三维脑图、Beta值、激活范围、积分值、均值、峰值、行为指标（反应时、正确率、击中率、虚报率、有效block数）等； 21.检测软件支持根据用户需求添加个性化检测方案； 22.多维度信号呈现：软件支持实时二维波形曲线图、三维脑功能定量图像，实时长窗口层叠曲线等多种实时信号显示； 23.提供基于国际通用开源科研软件的一站式数据分析脚本全套脚本库，任务态与静息态脚本每种不少于15种，提供脚本库说明文件和脚本库截图；以便最大程度降低用户数据分析门槛（提供截图文件证明并加盖厂家公章作为佐证材料）； 24. 可提供配套厂家同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，支持设置≥8种特征值(需包含均值、差值、重心值、积分值、斜率、峰值、变化量、标准差)的计算； 25. 可提供配套厂家同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，支持Block Average、功能连接、GLM数据文件一键批量处理，简化操作，提高分析效率；支持重采样、编辑标记、数据截断、质量控制、空间定位、数据预处理的全流程批量执行 26. 可提供配套厂家同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，支持个体(Level1)和群组(Level2)数据统计，包括输出全通道和2个及以上ROI水平的2种二维功能连接图谱(常规矩阵图、高级矩阵图，按兴趣区顺序排布)（提供技术白皮书并加盖厂家公章作为佐证材料） 27.可提供配套厂家同品牌科学研究分析软件，非第三方开源软件，支持对超扫描采集的双人数据进行小波变换相干性(wavelet transformcoherence)分析，包括小波变换、小波交叉谱和小波相干性等 28. 生物安全相容性，探头和头帽可直接与人体接触 |
|  |  | ★标准配置要求 | 1.主机 1台 2.显示器 1台 3.光纤 1套 4.光纤帽（成人/儿童） 6套 5.光纤支架 1套 6.光纤减重 1套 7.蓝牙音箱 1个 8.鼠标、键盘 1套 9.无线网卡 1个 10.路由器 1个 11.硅胶头 1套 12.声级计噪声仪 1套 13.接入信息化端口 1套 |

## 三、商务要求

| 序号 | 目录 | 详细商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★报价 | 人民币报价 |
| 2 | ★交货地点 | 采购人指定位置（深圳市龙岗区龙城街道黄阁路186号） |
| 3 | ★交货期 | 合同签订后15个日历日内完成交货。 |
| 4 | ★付款方式 | 1、设备到货验收合格、财政资金到位且收到中标人全额发票，按照相应规定支付中标人100%设备货款。当采购人本年度的资金预算不足以支付项目款项时，则需顺延至下年度支付。 2、（1）如果采购人对中标人提供的产品有质量异议的，可以视具体情况暂时中止支付争议款项或其他相关款项，直到争议解除，采购人不因此承担延期付款的违约责任。 （2）中标人开具合法有效的发票，采购人不接受除中标人以外的第三方出具的发票。采购人收到中标人合法的增值税发票或增值税专用发票后，根据双方约定付款时间支付货款。由于中标人逾期未提供合法有效的增值税发票的，采购人有权顺延支付中标人应付货款，直至票据齐全，且不得视为采购人违约。 （3）中标人提供的产品不合格，或产品存在瑕疵、缺陷，采购人有权暂停支付中标人项目相应到期应付货款，且不视为采购人违约，直到双方正式处理完不合格产品为止。 （4）中标人应向采购人提供真实有效的银行账户，银行账户如有变更，应立即书面通知采购人，如中标人银行账户变更未书面通知采购人，采购人以中标人确认收款账户进行付款，造成中标人实际未收到货款的，该责任由中标人自己承担。未经采购人书面认可，中标人不得将应收款项转让给任何第三方或让任何第三方代收，否则采购人有权拒绝付款，且不得视为采购人违约。 （5）采购人在规定时间向支付部门提出支付申请，如因财政支付部门审核时间导致无法按期支付的，采购人不承担违约责任。 |
| 5 | ★验收方式 | 1、交货后完成安装、调试、交付使用，由采购人使用科室、设备科、中标人等代表在场进行验收。 2、在本项目涉及的医疗设备安装过程中，若安装场地需进行改造以满足设备安装要求，乙方应承担全部改造工作及相关费用。改造工作包括但不限于拆除、新建、装修、水电线路改造、通风系统调整等一切为实现设备正常安装及后续使用所必需的工程内容。改造工程费用由乙方全额承担，费用包含但不限于材料采购、施工人员薪酬、设备租赁、运输、税费等所有与改造工程相关的支出。 3、产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件。验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。以上费用均已包含在投标报价中。 5、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： A.设备出厂日期:≤1年(以合同签订时间为准)； B.中标人按合同要求如期交货； C.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料； D.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求； E.提供货物中文说明书； F.提供维修手册、与厂家签订的 5年质保售后服务协议； G.进口设备必须提供正常有效的报关证明（报关单、海关增值税发票）及合法有效的商检合格证明； 5、若采购人对中标人所供设备有质疑，中标人需无条件配合采购人委托第三方质量检测部门按照招投标文件进行验收确认，所需费用由中标人负责支付。出具合格的检测验收报告，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人有权取消采购合同，因此造成的经济损失由中标人承担。 6、验收时，中标人须按采购人要求提供中标验货验收所需要的其他资料。 |
| 6 | ★包装及运输要求 | 本次采购的设备和材料必须是全新的，包装方式按照原厂出厂原标准，中标人应确保运抵采购人处货物的完好性，包装费用由中标人承担。中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。 |
| 7 | ★售后服务要求 | 1、乙方对所提供的设备(包括零配件)提供免费保修期5年。(免费保修期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算)，在免费保修期，需提供原装的零配件及其维修，终身负责维修，储备足够的零配件备库并保证十年以上维修配件；一年需对设备进行维护四次（每季度一次），不额外收费。免费保修期内出现的质量问题,由乙方负责,乙方负责包修、包换或者包退,并承担修理、调换或退货的实际费用。免费保修期外，乙方负责提供原装配件并免费维修更换，不额外收费，甲方只需支付更换的零配件费用。乙方负责该套设备软件的免费安装，软件终身免费升级维护、备份。 2、免费保修期内，乙方应对产品因质量出现的问题修复，在2小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内消除故障(不可抗力情况除外)，消耗品/零配件供应及时；若在48小时内不能及时排除故障的，乙方应在10个日历日内向甲方提供不低故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复为止。由此产生的包括但不限于运输费、安装费、搬运费、替换产品的损耗费、零部件费、调试费等全部费用由乙方承担。 3、免费保修期，乙方应确保设备年开机率在98%（含）以上，若达不到此开机率，将作以下处理：年开机率在90%（含）-98%（不含）之间，免费保修期延长一年；年开机率在85%（含）-90%（不含）之间，免费保修期延长两年；年开机率低于85（不含），乙方必须无条件更换新设备，并重新计算新设备的免费保修期，以及赔偿甲方的直接经济损失和间接经济损失，以上费用均已包含在洽谈报价中。【注：年开机率=（365-停机天数）/365】 4、提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式。 5、负责安装、调试、提供技术咨询、软件升级及人员培训，以保证采购人工作人员掌握设备各种使用操作，不额外收费。 6、如场地迁移，需要移机时，中标人需提供设备拆装服务（包括但不限于本次招标的设备）并提供技术支持，且确保机器的正常使用，不额外收费。 |
| 8 | ★违约责任 | 1、中标人所交的设备品种、规格、型号、质量等任何一项不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金，并需在采购人指定期限内重新提供，否则采购人有权解除合同。 2、中标人若逾期30日以上不能交付设备，采购人有权选择解除合同并且中标人应向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金。 3、中标人逾期交付设备或安装调试，中标人向采购人每日支付本合同总金额万分之五的违约金。 4、中标人在一年内的不良服务率（指设备发生故障，没有合理的理由而未能在合 同规定的时限内及时妥善处理，产生采购人有效投诉。）大于百分之三（以单台设备产品为单位），则中标人赔偿采购人损失，并承担合同金额百分之五的违约金。 5、如中标人未按照合同的约定提供售后服务，中标人向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金，给采购人造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。 6、中标人所供设备因质量、缺陷、技术标准等问题，给采购人或实际使用人造成损害的，中标人接到采购人通知后立即到现场配合采购人处理事故，一切赔偿责任及法律责任由中标人承担。 7、中标人如交付假冒伪劣、以旧充新、以不合格冒充合格产品，一经发现，采购人有权选择解除合同并且中标人应向采购人支付本合同总金额百分之二十的违约金，给采购人造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。 8、如果采购人对中标人提供的产品有质量异议的，可以视具体情况暂时中止支付争议款项或其他相关款项，直到争议解除，采购人不因此承担延期付款的违约责任。 9、中标人提供的产品不合格，或产品存在瑕疵、缺陷，采购人有权暂停支付中标人项下相应到期应付货款，且不视为采购人违约，直到双方正式处理完不合格产品为止。 |
| 9 | ★其他要求 | 1、本项目中如有涉及水、电、气设备安装及调试、室外高空作业等项目的中标人应使用具有国家认可资质的操作人员（资质证书仍在有效期内）实施，否则由此造成的后果由中标人负责。 2、本项目所要求的硬件、软件，中标人要配备给采购人，并保证采购人能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。 3、涉及软件应用的设备，中标人和厂家应配合采购人智慧采购人信息化建设。在质保期内，应将软件更新、维护并提供更新所需的硬件，开放软件端口，无偿派人配合与采购人信息系统（包括但不限于HIS、PACS、LIS等系统）的连接工作，如涉及相关接口费用由中标人承担。直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换；当采购人信息系统变更或其他情形需要与该设备连接时，须无偿派人配合，直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换，确保数据安全，无外泄。上述工程需要按照采购人计划工期内完成，不得拖延，如因客观因素不得不延长工期的，需与采购人协商并获得采购人同意。 4、投标机型的硬件及软件配置均须是注册证或官方白皮书所描述的，且在不同的应用领域（临床、科研）新技术改进、更新的产品。 5、网络安全要求：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和采购人网络安全管理规范，保护采购人和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。 6、设备使用期间，发生产品召回事件，中标人提供替代或赔偿方案。 |