# 第六章  货物和服务需求书

（商务要求部分）

一、采购项目基本信息

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算限额（元） | 是否接受进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口腔综合治疗椅 | 9 | 台 | 93800 | 844,200.00 | 拒绝进口 | 核心产品：口腔综合治疗椅 |
| 笔式半导体激光 | 1 | 台 | 85000 | 85,000.00 | 拒绝进口 |  |
| 合计 |  |  |  | 929,200.00 |  |  |

本项目投标总价控制金额为929,200.00元，其中口腔综合治疗椅预算金额为844200.00元、笔式半导体激光预算金额为85,000.00元，投标总价或单项设备报价超出控制金额将被当作无效投标处理。

二、商务和服务条款部分

带★号条款为不可偏离条款，中标人必须完全响应满足，否则将导致投标无效。中标人是否满足本部分带★号条款要求，以《商务（服务）条款偏离表》响应为准。

| 报价要求 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、差旅费、售后服务费、计量检测费、数据对接费、国家规定的各项税费等全部费用； |
| --- | --- |
| 商务要求 | - ★交货要求：签订具体采购合同、场地具备30日历日内交货并安装调试完毕，交付采购人验收。 - ★交货和安装地点：深圳市宝安区松岗人民医院指定地点。 - ★验收方式: - 货到安装，现场验收。供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 - 设备安装调试正常使用后20个工作日内进行验收，由使用科室、设备科、中标单位等代表在场进行验收。 - 产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。确保产品投入使用前，按照国家规定办理好产品所有启用所需的资质证件，产品如需要计量检测的，中标供应商应免费提供相关计量检测部门出具的合格检测报告；产品为特种设备的，中标供应商应免费提供相关特种检测部门出具的合格检测报告，并办理相应的特种设备使用登记证；产品为放射类设备，中标方应承担该设备的预评、控评、环评及放射诊疗许可证和辐射安全许可证办理费用，确保设备验收合格，并如期取得《放射诊疗许可证》和《辐射安全许可证》。 验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，中标人应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告。 - 当满足以下条件时，买方才向卖方签发货物验收报告： a、卖方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、提供维修手册、售后服务承诺书、中文操作手册。 (5)、若采购人对中标人所供设备有质疑，中标人需无条件配合采购人委托第三方质量检测部门按照招投标文件进行验收确认，所需费用由中标人负责支付。出具合格的检测验收报告，采购人将履行采购合同；若检测验收报告不合格，采购人有权取消采购合同，因此造成的经济损失由中标人承担。 - 付款方式：全部设备货到指定地点、验收合格并提供全额发票后，院方按财务流程支付设备合同款的100%。 - 免费保修期内售后服务要求 - ★所投产品原厂免费保修期6年（含设备易损配件全保6年，第三方配件：高速气涡轮手机，牙科弯手机，洁牙机及手柄保修1年）,时间自最终验收合格并交付使用之日起计算；软件终身免费升级。中标人与采购人签订合同前，须提供与生产厂家或国内总代理（进口产品）签订的售后服务协议（中标人如果是厂家则直接提供售后服务承诺函）。 - ★免费保修期内,年度定期预防性维护保养次数不少于4次。免费保修期内免费更换零配件、免工时费。 - 免费保修期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。 - 提供三个月做一次或多次上门回访服务，开通有24小时免费服务电话，有专业团队负责随时提供技术咨询服务；当接到报修电话后4小时内响应，48小时内到达现场维修，直至设备仪器达到合同或标书规定的技术性能为止（特殊情况下可提供备用机）。 - 在免费保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365） - 在免费保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换；免费保修期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。 - 免费保修期外售后服务要求 （1）由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，48小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 （2）免费保修期满后负责货物的终身维修，以优惠价供应维修零配件、消耗品以及提供延续保修合同。 （3）维修的货物经采购人验收合格，且提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 （4）不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 - 保证供应仪器的维修与配件，为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证十年以上的配件及耗材供应期。 - 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用（所需费用由中标供应商承担）。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 - 投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在7天内安装调试完毕。 - 由供应商代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、故障代码表、维修密码及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，保修期在原基础上延长12个月。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 - 设备安装过程中不得破坏已有设备、器具和装修，如有损坏，需无条件恢复原状。 - 由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 - 派专业技术人员免费对采购人指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的操作、维护、保养、基本故障处理等。 - 供应商保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 - 供应商所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面与谈判应答不符（不能实质性满足采购文件要求）的，采购人有权拒绝收货，供应商向采购人偿付项目采购金额千分之10的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对供应商进行处罚。 - 如设备涉及数据传输，须免费开放DICOM接口，并承担数据成功对接的所有费用。 - 设备终身免费升级，升级后确保正常使用。 ★提供医院现有13张牙椅移机服务一次，不另行收费。 |
| 安装调试 | - 供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 - 由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 - 验收要求： - 设备全新,外观无伤痕变形或修饰痕迹，进口产品必须具有商检合格的证明文件及海关报关资料。 - 如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 - 技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 - 按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 - 卖方提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据买方有权要求供应商无偿提供买方认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 - 在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书和招标文件要求，货物具备产品合格证，供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，经验收合格后，双方签署验收报告。 |
| 技术培训要求 | 本项目所必须的技术培训工作要求，由供应商自行说明。 |
| 技术资料 | 本项目所必须的技术资料，由供应商自行说明。 |

（技术要求部分）

- ★配置清单

| 配置清单 | 一、口腔综合治疗椅： - 牙科综合治疗机主机 9台 - 医生椅 9张 - 护士椅 9张 - 三用喷枪 18把 - 强力吸引器 9套 - 吸唾器 9套 - 感应式LED口腔灯 9套 8. 内置洁牙机 9台 9. 高速气涡轮手机 54把 10. 牙科弯手机 54把 11. 洁牙机手柄 27把 二、笔式半导体激光 1.半导体激光治疗仪主机 1台 2.医用激光光纤 28个 3.硅胶套 2个 4.激光防护眼镜 3个 5.光纤头弯制器 1个 6.光纤头清洁器 1个 7.充电器套装 1套 8.充电底座 1个 |
| --- | --- |

注意事项：

- 招标人提供的清单中材料所涉及品牌或型号（如有），仅供投标人参考。投标人在投标时可以选用其它品牌，但所选用的品牌产品要在实质上相当于或不低于参照品牌技术性能的要求，并且使采购人满意。

- 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，以投标报价最低的获得中标人推荐资格。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第2条款规定处理。

- 标注 ★ 号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注 ★ 号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

（二）设备清单及参数要求：

一、口腔综合治疗椅

1.▲设备注册使用期限≥10年，设备额定功率≥500VA；牙科椅驱动方式：电机驱动。（提供技术白皮书或使用说明书证明）

2.地箱：可适应诊室多种管路预埋位置的安装，安装位置可根据诊室实际管路预埋位置至少可适用于：牙科椅脚垫下方、牙科椅侧箱筒体前方、牙科椅脚垫前方。

3.地箱：供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0 .01ml，具备微粒水过滤器≤90μm和微粒空气过滤器≤25μm。

4.牙科椅头枕：整体正反面同色皮革包裹，纵向伸缩范围≥200mm，头枕支撑钢板宽度≥75mm，头枕角度可在360°范围内做任意调整。

5.▲牙科椅靠背：整体正反面同色皮革包裹，配有嵌入式档位调节按钮，按钮嵌入靠背内没有凸出部分防止误操作，档位按钮可调节档位≥5档，靠背纵向可伸缩调节范围长度≥100mm。（需提供加盖CMA章的第三方检验报告证明）

6.牙科椅靠背：采用上窄下宽设计，靠背最宽处≤580mm。

7.牙科椅坐垫：宽度≥620mm。坐垫面离地高度最低≤410mm，离地高度最高≥850mm。

8.牙科椅扶手：配备左、右双扶手，整体正反面同色皮革包裹，可顺时针水平旋转≥90°；随机附件中配有装饰盖，当不使用右扶手时，可将装饰盖盖在扶手座孔上做单扶手椅位使用。

9.▲牙科椅：具备故障自动检测系统，在靠背下方设有显示器，可在显示器上显示≥20种不同的故障或信息代码，使用说明书内配有详细的代码明细和说明。具备≥2组可设置程序椅位组，每组程序椅位具备≥4个可设置椅位，牙科椅靠背下方设有程序椅位组切换按键。（提供技术白皮书或使用说明书证明）

10.紧急制动安全系统：靠背下降和椅位下降处设有自动安全开关，在靠背下降和椅位下降时如遇障碍物，牙科椅自动停止椅位运行。

11.脚控系统：配备圆形金属气控脚开关，具备吹屑气功能。在牙科椅底座设有内嵌式椅位脚控系统，没有外部连接线，可通过脚控控制椅位及程序位操作。

12.治疗机器械挂架：采用下挂式或者上挂式器械挂架可根据临床使用习惯选配，器械挂架≥5个，配有内置式洁牙机预留位。

13.治疗机医生操作台：配备动力气压力表，可以显示手机器械在操作时的实时动力气压。操作台升、降通过自带阻尼控制，无需按钮操作。

14.水气调节系统：医生操作台内部配有水气集成阀，采用非金属材质，耐腐蚀防止生锈，并且能精确控制每一把手机连接管路的动力气、冷却气（雾化）、水量大小调节，调节位置位于器械盒底部，配有专用调节钥匙。

15.治疗机医生操作台平衡臂：采用三关节、扁平式结构，平衡臂宽度≥80mm。

16.治疗机医生操作台控制面板：操作按键总数量≤8个，患者椅椅位运行控制按键数量≤4个，椅位运行控制按键长按时椅位持续运动，点按一下时椅位自动运行记忆位，按键操作功能集成化。（提供技术白皮书或使用说明书证明）

17.水系统：配备独立外置式透明储水瓶，可根据使用需求切换水源，储水瓶兼具独立供水功能和水路消毒功能。

18.▲吸唾器：气压为550KPa时，真空度≥27KPa，抽水速率≥700mL/min。强力吸引器：气压为550KPa时，真空度≥20KPa，流量≥160L/min。（需提供加盖CMA章的第三方检验报告证明）

19.侧箱桶体：外壳采用非金属材质，绝缘性好且不易变形生锈，随患者椅同步升降，筒体顶部由一体式陶瓷漱口盂完全覆盖，陶瓷漱口盂可拆卸方便日常清洗消毒，可以由筒体上部进行日常维修，避免偏小诊室设备侧位维修的不便。

20.医生椅：座位宽度≥400mm，座位长度≥400mm，靠背调整范围≥20°。可调节≥8个方位，包含：座椅上、下运动，座位前、后倾斜，靠背前、后倾斜，靠背上、下移动。护士椅：圆形坐垫，直径≥380mm，配备圆形搁脚架。

二、笔式半导体激光

1.专业激光口腔治疗仪，用于口腔软组织的汽化、碳化、凝固和照射,达到口腔软组织切割、根管消毒、牙齿美白的目的。

▲2.笔式激光中心波长：980nm±20nm。（提供产品使用说明书证明）

3.工作模式：连续（CW）、脉冲式。

4.连续（CW）模式输出平均功率：0W～3W,0.5W以下调节步距0.1W，0.5W以上调节步距0.5W，允差±10% 。

5.连续（CW）模式终端输出激光功率不稳定度St：St＜5% 。

6.脉冲式模式输出功率：0W～5W,0.5W以下调节步距0.1W，0.5W以上调节步距0.5W，允差±10% 。

7.脉冲式模式终端输出激光功率复现性Rp：Rp＜5% 。

8.脉冲宽度： 100ms～1000ms，调节步距100ms，允差±5%。

9.脉冲间隔:  100ms～1000ms，调节步距100ms，允差±5%。

10.输出光斑直径:距离光纤端面5mm时，光斑直径＜10mm。

11.瞄准光：波长650nm±20nm，功率<2mW。

12.激光发射定时功能： 定时10s，允差1s。

13.光纤治疗头符合YY/T 0758《治疗用激光光纤通用要求》。

14.激光辐射安全：符合GB7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》标准的要求，治疗仪激光类别为4类。

15.电气安全符合GB 9706.1-2007《医用电气安全通用要求》和GB 9706.20-2000《医用电气设备 第2部分 诊断和治疗激光设备安全专用要求》标准要求，电磁兼容性符合YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准电磁兼容要求和试验》标准要求。

16.▲光纤治疗头：a.可以根据使用需求弯折0°-70°；b.光纤连接头采用陶瓷（二氧化锆）材料精加工而成，达到1μm的同轴度和尺寸精度，高强度，耐磨损，抗老化，耐腐蚀，表面光滑，清洁简单；c.颜色区分功能；d.光纤采用聚酰亚胺覆层，生物相容性良好，安全无毒，耐高温，使用无需剥除涂覆层，光纤不宜折断；e.出厂前预激发，简单便捷，一致高效。f.型号齐全，具备各类长短、粗细、聚焦方式不同的光纤治疗头。

17.笔式激光，机身轻盈，把握舒适，机身最粗直径18mm，移动方便，不受光纤、电缆限制。

18.工作有效距离在0.5～5毫米之间。

19.内置锂电池，内部电源供电，可无线充电。

20.工作条件：无需水源、气源、无需外接电源，普通科室条件即可。

21.设备可随时移动操作地点。

22.机身防水等级：不低于IP20，清洁方便。

23.具备系统紧急停止键，无脚踏开关，单手操作。

24.配备专业激光防护眼镜。