- 招标项目需求

一、货物清单

1、货物总清单

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准费米能级检测系统 | 1 | 套 | 990,000.00 | 不接受进口 |

注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、货物配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 激发模块 | 1 | 套 |
| 3 | 校正探测器 | 1 | 个 |
| 4 | 物镜 | 3 | 个 |
| 5 | 软件 | 1 | 套 |
| 6 | 工控机 | 1 | 个 |

说明：

1、参考品牌的说明

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相当的其他品牌产品投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、技术要求

说明：带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时按照相关评分准则内容作重点扣分处理。涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例:区间要求为5-20ML,所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即为满足该项技术要求。涉及到功能描述的均要求为产品本身具备，无需外接设备或软件即可实现，特别注明的除外。规格/尺寸/面积/重量等允偏范围为±5%，特别注明的除外。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准费米能级检测系统 | 1 主要功能 测量钙钛矿光电薄膜材料的Pseudo JV曲线测试功能， QFLS影像功能 (配PL-image增强模块)，可侦测PLQY 范围0.0001%-100% |
|  |  | 2 主机配置 |
|  |  | ▲2.1 可放置样品尺寸≥70mm x 50mm，微区QFLS影像FOV区域≥700um x 700um |
|  |  | ★2.2 采用激光器整合正立反射式显微镜平台，通过全景扫描的方式替代传统的积分球收光方式，实现微区不同点的扫描，得到不同点位QFLS的mapping图。图像分辨率≥12.5M，光学解析度≤5μm（须提供产品彩页或产品说明书进行证明） |
|  |  | ▲2.3 PLQY可变光强测试, 可达0.001~15 Suns |
|  |  | 2.4光谱量测单元 |
|  |  | 2.4.1 波长解析≤1nm (依据狭缝与光栅而定) |
|  |  | 2.4.2 ADC信号输出: 16 bits |
|  |  | 2.4.3曝光时间: 0.5ms ~ 60s |
|  |  | 2.4.4针对钙钛矿荧光波长范围：580-1000nm |
|  |  | 2.4.5 CMOS像素数量不低于2048 pixels |
|  |  | 2.5 激发模块 |
|  |  | 2.5.1 配520nm激光，光强度调变量级≥6个 |
|  |  | 2.5.2 含照明光学系统，全视野1 sun强度标定与照明 |
|  |  | ★2.6 校正探测器 校正探测器的校准要求：配镀有带通光学薄膜的滤波片，响应波长在600nm-1100nm波段范围以内，附带第三方计量机构按照《光电探测器相对光谱响应度校准规范》出具的响应度测试结果。 （投标时须提供校准证书的电子版或复印件，原件备查） |
|  |  | 3 物镜 |
|  |  | 3.1 20倍物镜，FOV视野 ≥350um x 350um |
|  |  | 3.2 50倍物镜，FOV视野 ≥135um x 135um |
|  |  | 3.3 100倍物镜，FOV视野 ≥65um x 65um |
|  |  | 4 软件功能 |
|  |  | 4.1测试功能包括：单点PLQY、单点implied Voc、光谱量测 |
|  |  | ★4.2成像功能包括：QFLS影像 (PL-image增强模块)、PL荧光影像、PLQY影像@1sun |
|  |  | ★4.3分析功能包括： Pseudo JV(拟态电流-电压)曲线分析、直方统计图 |
|  |  | ▲4.4拟合计算功能包括：理想因子n值分析；SCLC分析功能；二极管模型拟合功能；（须提供软件界面截图） |
|  |  | 5 工控机（配置不低于：） |
|  |  | 5.1 CPU核心数不小于14核，线程数不小于20线程，基准频率不低于1.3GHz |
|  |  | 5.2 RAM内存：不低于8GB DDR5 |
|  |  | 5.3 硬盘存储：不低于512G |
|  |  | 5.4 操作系统：Windows 11 |
|  |  | 5.5 LCD屏幕，尺寸不小于21寸 |
|  |  | 5.6 键盘、鼠标各1个 |

注：投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。

★三、商务要求

1、交货要求

1.1交货期的要求：签订合同后60天内。

1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

2、售后服务的要求

2.1货物免费保修期不少于 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。在保修期外，自接到报修，4小时内响应并电话回复支持，如果无法通过电话沟通解决故障，48小时内派工程师到达现场、检查和排除故障。一般问题在3个工作日内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题在1周内解决或提出明确解决方案。

2.2投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。（售后服务内容、要求和质保期限，对发生问题的处理意见，维护保养、技术培训服务等要求）

2.3 采购人所购仪器含搬迁2次（采购人的不同工作场所，具体场所由采购人决定），仪器的拆装、打包、搬运、调试等发生的所有费用均由投标人承担，且包含在本项目投标报价中。

2.4 投标人须承诺所提供的软件终生免费升级（提供承诺函，格式自拟）。

2.5 投标人中标后须提供原厂售后服务团队清单（不少于1人），并提供对应售后服务团队的社保缴纳证明。

3、关于验收

3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

3.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

4、付款方式及时间安排

货款分【三】期支付：

第一期：采购人在合同签订后且收到发票后【10】个工作日内支付【30%】的货款；

第二期：货到指定项目现场、安装调试完毕且收到发票后【10】个工作日内，采购人支付【60%】的货款；

第三期：货物试运行并经采购人验收合格且收到发票后【10】个工作日内后，采购人方支付【10%】的货款。

5、关于违约

5.1采购人可根据需求，要求中标人提供投标文件涉及的相关原件，如发现中标人在投标时存在虚假指标响应情况，采购人有权拒签合同或终止采购合同。

5.2中标人未能按时供货的，超过【30】天延迟交货的，采购人有权解除本合同，并要求中标人向采购人返还采购人已支付的货款。不可抗力因素除外，中标人未能按时供货的，如供货逾期超30天的，采购人有权终止采购合同并通过法律程序对中标人进行索赔，同时中标人应当向采购人赔偿合同总金额20%的违约金。

5.3项目履约过程中，如开箱验收或审验技术验收不通过的，采购人有权要求中标人整改，如30天内仍不能解决问题，采购人有权终止采购合同并通过法律程序对中标人进行索赔，同时中标人还应当向采购人赔偿相当于合同总金额20%的违约金。

6、其他要求

6.1本项目预算控制总金额为 990,000.00 元，超过本预算控制总金额及货物需求表中列明的条目控制单价和总价的投标报价将作投标无效处理。

6.2上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

6.3投标人报价包含总价款之外的任何费用，包括但不限于采购仪器设备（以下称“货物”或“采购物品”）的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、由法定资质的检测部门出具计量合格证书、验收合格交付使用之前以及质保期内的技术和售后服务等所有有关费用，采购人不再另行支付其他费用。