[bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc241480568]一、货物清单
（一）货物总清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	最高投标限价（元

	1
	购买早期语言障碍评估与干预仪
	1
	套
	300,000.00
	300,000.00



（二）货物清单明细
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	财政预算限额（元）
	是否接受进口
	标的所属行业

	1
	早期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪
	1
	套
	300,000.00
	拒绝进口
	工业


说明：
1、进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
注明“拒绝进口”的产品不接受进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品参与投标。
2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
本项目核心产品为：早期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪


[bookmark: _Toc241480569]二、技术要求
说明：1、带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带▲号参数为重要参数，其他参数（非▲号参数）为普通参数，如出现负偏离，将按照评分准则做扣分处理；
2、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
	[bookmark: _Toc1831]序号
	货物名称
	招标技术要求
	标注
	其他说明

	1
	早期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪
	1.1早期语言障碍评估，包含：
基本沟通、词语理解、句子理解、词语命名、句式仿说、看图叙事测验、语言韵律能力测量（基频时长等）、以及ICF功能评估。早期语言能力测量评估：基本沟通、词语理解、句子理解、词语命名、句式仿说、看图叙事。
语言韵律能力测量评估：可开展重音（幅度）、语调（基频）、重读（时长）测量，采用单一被试技术对语言康复训练效果进行动态评估和全程监控； 
	
	

	
	
	1.2早期语言阶段的语言理解与表达能力训练；采用认识、探索、沟通、认知等方式进行核心词语、词组、句子、短文的干预训练；包括：1）词语测试与认识、探索、沟通、认知训练，其中词语测试，包括词语理解与表达能力测试；其中词语认识支持启蒙、初级、中级、高级训练，以及应答时限、目标正确率设置；2）词组的认识、辅助沟通训练；3）句子的认识、辅助沟通与认知训练；4）短文的认识、辅助沟通训练。
	
	

	
	
	1.3前语言训练：
含三个模块，通过沟通唤醒、基本沟通、咿呀学语训练；通过常见生活主题进行前语言唤醒训练；
视听刺激、视听统合、前语言唤醒三个模块，以前语言唤醒为例：
1）身体部位、交通工具、生活用品、动物和植物、玩具和学习用品、室外物品和水7个主题，共不少于59个训练项目。
2）基本沟通：不少于7个训练主题
通过农场篇和交通篇中的不同主题，培养儿童的共同注意、要求、模仿和轮流这四项基本沟通技能。
3）咿呀学语：不少于3个部分、不少于39个项目
作为语言期的过渡部分，进行无意义音到有意义音的关键训练，包括类元音、类音节词和规范音节3个部分。
	
	

	
	
	1.4综合康复支持，支持儿童言语语言综合SLI疗法，指针对语言发育迟缓，尤其在语音产生和词汇理解与表达方面存在障碍的患者，通过游戏化的视听反馈联动训练形式，将语义与语音相结合，促进儿童早期语言能力发展的核心干预技术。
	
	

	
	
	1.5言语重读训练
言语重读强调发声时节奏快慢（语速）和音调高低 （语调）的变化，以促进口语表达能力的恢复，可以与词语、句子复述训练相结合，言语重读治疗主要包括慢板、行板和快板节奏训练三个部分。
辅助沟通训练
内置丰富的沟通符号：沟通符号按照符号属性和类别来区分，可分为名词、动词、数量、水果、点心、饮料、主食、时间、课程、乐器、生活、室内活动、户外活动、常用物品、衣物、餐具、公共场所、交通、身体、天气、动物、昆虫、节日、情绪、社交技巧等类别；可进行语言训练、要求技能训练、认知训练、构音训练等，可独立使用，共不少于380个词汇，包含名词、动词、形容词等，可根据患者水平选择2*8版式、3*6版式；
	
	

	
	
	1.6认知健康对话软件（认知训练）
[bookmark: OLE_LINK40]认知健康对话训练：提供针对认知训练的配套数字化工具，包括：认知模块：前后关系、因果关系、遵循指示、从部分到整体、什么不属于、趣味类比、匹配（皮克斯风）、匹配（现实风）；学习能力模块：动物、居家、日常搭配、食物、职业、体育运动搭配、穿搭、讲故事主题。内容以图文、视频，以及实时视听自反馈发声训练。语音自反馈训练和实时语调康复训练，涵盖学习、游戏模式，并支持实体照片打印输出，可将数字资源转化为线下教具或家庭康复资源，实现训练场景的无缝衔接。
	
	

	
	
	1.7以ICF核心分类组合和ICF言语功能评估标准共识为理论基础，建立康复档案；并且根据每个ICF分类目对应的评估指标及其常模，将测量值转化为ICF的限定值（0没有损伤，1轻度损伤，2中度损伤，3重度损伤，4完全损伤）。通过输入功能损伤程度，完成ICF功能评估表的制定。提供基于ICF的儿童语言指标7项，包括：词语理解、句子理解、词语命名、句式仿说、看图叙事、基频、时长；
投标时提供佐证材料：技术白皮书（使用说明书）或检验报告或软件测试报告；如提供检验报告或软件测试报告的，系统软件的功能与质量要求应符合GB/T 25000.51-2016国家标准（如技术白皮书或使用说明书为英文版，请同时提供中文版翻译件。投标人应在证明材料中标出上述技术参数内容，以便评审）。
	▲
	

	
	
	1.8言语听觉语言认知情绪行为训练用具（面向儿童青少年），包含：语言健康、认知健康、言语构音健康、言语心理健康、口吃治疗对话工具；
1）语言健康对话用具
认识名词模块：动物、居家、颜色、服装和配饰、食物、数字、职业、交通工具、植物、学校、形状、玩具、地方；
词汇世界模块：动词表达1（皮克斯风）、动词表达1（现实风）、动词表达2（皮克斯风）、动词表达2（现实风）、动词表达3（现实风）、动词表达4（现实风）、形容词表达、探索动词；
5个W问题模块：谁、什么、什么时候、哪里、为什么；
2）认知健康对话用具
认知能力模块：前后关系、因果关系、遵循指示、从部分到整体、什么不属于、趣味类比、匹配（皮克斯风）、匹配（现实风）；
学习能力模块：动物、居家、日常搭配、食物、职业、体育运动搭配、穿搭、讲故事主题；
3）言语构音健康对话用具
构音音位模块：b、m、d、h、p、t、g、k、n、f、j、q、x、l、z、s、r、c、zh、ch、sh；
4）言语心理健康对话用具
嗓音与言语模块：仿说式发声(类元音、类音节词、规范音节、音节转换)、嗓音保健（护嗓技巧、坏习惯）、嗓音探索（响度认识、响度过大、响度过小、音调认识、音调过高、音调过低）；
情绪与言语模块：沉浸式情绪体验（面向男孩、面向女孩）、情绪体验（面向男孩、面向女孩）；
行为与言语模块：注重礼仪、注重礼仪绘本故事（1、2、3、4）；
感知觉与言语：频谱式感知体验（面向男孩、面向女孩）、情景活动、视听觉、感觉营养餐；
运动与言语模块：运动基础、移动你的身体；
5）口吃治疗对话用具
振动法：句首不流畅提前振动（动物主题）；句中不流畅持续振动（全浊音句、清浊结合句）；
软起音：软起音（匹配、浊音l、浊音m、浊音r、浊音n、元音）；
慢板重读：慢板重读（慢板二-匹配、慢板三-匹配）；
夸张构音：b-d、d-b、b-p、p-b、d-t、t-d、b-g、g-b、g-d、d-g、k-g、g-k、k-t、t-k、n-l、l-n、t-p、p-t、k-p、p-k；                                                                                                                                                            
延长与音调调控：语音延长词语、语言延长句子、吟唱发音、低音调发音；
	
	

	
	
	1.9主要技术指标：
实时语言信号：
1）谐波频率误差：±4%；
2）基频实时响应速率：≤6ms；
3）FFT实时响应速率：≤48ms；
4）LPC实时响应速率：≤45ms；
5）语谱图实时分辨率：窄带60Hz、中带120Hz、宽带240Hz：12.7ms±4% 
投标时提供佐证材料：技术白皮书（使用说明书）或检验报告或软件测试报告；如提供检验报告或软件测试报告的，系统软件的功能与质量要求应符合GB/T 25000.51-2016国家标准（如技术白皮书或使用说明书为英文版，请同时提供中文版翻译件。投标人应在证明材料中标出上述技术参数内容，以便评审）。
	▲
	

	
	
	1.10单通道低通滤波：
1）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB
2）静止噪声≤2mV
3) 低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB
投标时提供佐证材料：技术白皮书（使用说明书）或检验报告或软件测试报告；如提供检验报告或软件测试报告的，系统软件的功能与质量要求应符合GB/T 25000.51-2016国家标准（如技术白皮书或使用说明书为英文版，请同时提供中文版翻译件。投标人应在证明材料中标出上述技术参数内容，以便评审）。
	▲
	

	
	
	1.11电声门图信号支持：
1）电声门图增益误差±1.0dB；
2）电声门图静止噪声≤5mV。
	
	

	
	
	★2.1主要组成：
1）配有台车1台；
2）专用主机1台；
3）单通道低通滤波器1个；
4）单向型专业话筒1套；
5）早期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪软件、言语重读训练仪软件1套；
6）言语听觉语言认知情绪行为训练用具3套（其中1套可用于语言、认知、言语构音、言语心理健康对话，以及口吃对话；2套可用于康复学习支持、儿童言语心智发育筛查），面向儿童青少年。
	
	



[bookmark: _Toc241480570]
三、商务要求
说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
	序号
	目录
	招标商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	★维修响应及故障解决时间
	在免费保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。

	2
	★免费保修期
	1.货物免费保修期  1  年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

	
	
	2.免费保修期内，所有服务及配件全部免费。

	3
	★技术文件
	供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。

	4
	★安装调试
	设备的安装应按照产品安装步骤进行，严格遵循生产厂家的指南，以确保安装的准确性和稳定性。

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	★维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1由设备制造商提供售后服务，接到维修电话后1 小时内响应，48小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

	（三）其他商务要求

	[bookmark: _Hlk72260973]1
	★交货条件及争议解决方法
	1.1履约时间和地点：投标供应商在签订合同之日起40天内交货，交货地点为学校指定地点。

	
	
	1.2付款期限和方式：货物送达甲方指定地点，安装完毕且验收合格后一次性付清。

	
	
	1.3验收条件：根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

	
	
	1.4违约责任：如投标供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标供应商应承担延期交货和延期服务的违约责任。误期违约金100元/天，在应付款中直接予以扣除。逾期超过30个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还。

	
	
	1.5争议解决方法：合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，可协调解决。如协商不能解决，双方可向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

	2
	★运输、安装条件
	2.1 投标供应商须在签订合同之日起 3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

	3
	★培训
	3.1投标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	
	
	3.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	4
	★知识产权
	4.1采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	5
	★其他
	5.1 投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。



